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仪器型号：Yegene® Q7 Pro 荧光定量PCR系统



仪器描述：Yegene® Q7 Pro 荧光定量PCR系统为实时荧光定量PCR (qPCR)工作流程增添了创新的智能功能，同时兼顾紧凑的外形。结合面部识别、智能帮助、多重检测能力、电动可互换模块、简化的工作流程、直观的软件以及大尺寸电容触屏界面，这些系统可最大限度减少孔间和仪器间结果差异，确保出色的重现性。专为极致易用性而设计，为希望在实验室中更智能工作的研究人员提供了高质量、出色的可靠性以及不俗的用户体验。
Yegene® Q7 Pro 荧光定量PCR系统支持使用96孔0.2 mL、96孔0.1 mL、384孔模块以及 TaqMan® Array Card（TAC）格式，并可搭配微孔板移动机械臂，自动加载卸载样品板。



制造厂商：江苏源隆医疗科技有限公司


技术概览
实时荧光定量PCR概览
聚合酶链反应(PCR)是一项可将DNA或cDNA靶标扩增百万倍以上的强大技术。实时荧光定量PCR可在荧光染料存在的情况下对靶标进行扩增，而qPCR仪器则“实时”捕获相应的荧光信号以确定每个循环中存在的DNA拷贝数量。实时荧光定量PCR仪能够在运行过程中对靶标扩增数量进行监测，进行极为精确、灵敏和准确的定量检测，确定反应物起始拷贝数量。

实时荧光定量PCR使得DNA数量呈指数扩增，即每个扩增循环的分子数量倍增。荧光信号的强度增量与反应指数期阶段产生的PCR产物量成正比。通过将最终量与已知标准品量进行比较，可基于循环数和PCR终产物量计算遗传物质的起始量。

所使用的荧光报告物质包括双链DNA(dsDNA)结合染料，或与扩增过程掺入产物的PCR引物或探针相连的染料分子。通过将荧光量相对循环数作图，实时荧光定量PCR仪可生成一张展现整个PCR反应过程产物累积的扩增图。

实时荧光定量PCR应用
实时荧光定量PCR极为灵活，可用于以下应用：
· 基因表达
· 基因分型
· 拷贝数变异
· 病原体检测、菌株鉴定及病毒载量
· miRNA表达谱
· 基于邻位连接技术的蛋白分析
· 环境污染物检测质控
· 生物燃料开发


实时荧光定量PCR的优势
实时荧光定量PCR相对于其他方法的优势包括：
· 在仪器触摸屏以及软件客户端均能实时监测PCR反应过程
· 能精准测量每个循环中的扩增子数量
· 相比于其他核酸检测方法检测动态范围更广
· 单管同时实现扩增与检测，免去了PCR反应后操作



实时荧光定量PCR已成为检测和定量DNA或RNA的主要工具。通过这类技术，可实现低至1.5倍范围的精准检测，同时可实现最高10个数量级的动态范围。实时荧光定量PCR凭借高质量的数据，常用于验证微阵列分析等其他核酸分析方法的结果。

Yegene®  Q7 Pro 荧光定量PCR系统具有以下独特功能和优势：
1. 仪器具有最多四（4）种用户可互换的模块，以兼容96孔（0.1 mL及0.2 mL）板、384孔板和TaqMan Array Card。
2. Q7 Pro仪器可兼容自动化应用。
3. 仪器无需电脑也可安装。
4. Q7 Pro包含一组安全、审核及签名功能，可帮助满足21 CFR 11合规性。
5. 仪器安装附件包含一块可选的RNaseP验证板，以对性能进行验证。
6. 仪器安装服务包括染料校准。
7. 可从仪器前部接触到仪器模块，最大限度节省工作台空间并实现完全电动化。
8. 仪器尺寸为33.8 W x 52.5 D x 54.7 H cm，可最大限度利用水平和垂直工作台空间。
9. 带有96孔模块的仪器可同时通过分析96个以下任意形式的样本：带有光学封板膜的96孔板、带有光学平顶盖的96孔板或带有光学平顶盖的独立小管。
10. 96孔样本模块由6块独立的温度控制模块组成。相邻模块间允许的最大温差为5°C。
11. 这类仪器支持10-30 μL（在0.1 mL 96孔模块）、10-100 μL（0.2 mL 96孔模块）以及~1.5 μL（TaqMan Array Card）的反应体积。
12. 仪器的熔解曲线或解离每步温度变化0.015°C ≤ ΔT ≤ 3.66°C。
13. 仪器具有最高6.5°C/秒的模块升温速率。
14. 仪器模块具有4–99.9°C温度范围。
15. 仪器加热盖具有50–110ºC温度范围。
16. 仪器模块具有0.4°C温度均一性。
17. 仪器包括一个长寿命明亮白光LED（发光二极管）光源，寿命中位数超过5年。该光源的寿命中位数至少为60,000小时。
18. 仪器使用CMOS成像仪进行数据采集，可在不到2秒的时间内收集每种滤光片组合的数据。
19. 仪器无需修改或满足特殊的插头要求，便可使用100V-240V电源。
20. 仪器包括一个加热盖组件，可加热样品板上半部分并提供有效密封，以最大限度减少反应混合物蒸发。


仪器机载电脑
1. 仪器可在不连接电脑的情况下以独立模式运行。
2. 仪器可通过收集PCR和熔解曲线阶段的不同滤光片颜色，在同一次运行中同时收集有关TaqMan和SYBR荧光信息。
3. 仪器包括一块触摸屏界面，能够储存相应操作程序，从而可在无需电脑的情况下开始运行。
4. 仪器触摸屏界面能在运行之前或运行过程中编辑孔板步骤和热循环程序。
5. 仪器触摸屏界面能够查看并按照样本、靶标和任务进行筛选扩增曲线。
6. 仪器触摸屏界面能通过USB接口、本地局域网和在线生态系统上传程序或下载运行文件。
7. 仪器包含带有10GB储存空间的机载储存能力，可储存1000-5000个标准绝对定量运行文件。
8. 仪器提供断电恢复模式，以在断电时提供运行保护。
9. 仪器可通过触摸屏进行定制化，以包括正确的时区和服务/校正通知设置。
10. 仪器触摸屏界面可用于创建带PIN保护访问权限的本地用户帐户。可将单个用户帐户关联在线生态系统中的在线帐户。
11. 仪器触摸屏界面支持创建面部识别认证配置文件，以支持个人用户访问系统并设置配置文件首选项。
12. 仪器的触摸屏界面允许用户以访客身份创建并运行程序。
13. 仪器触摸屏界面允许编辑热循环程序设置，包括单独的PCR阶段、单独的PCR步骤、温控区设置、Auto Delta设置、可编程暂定设置、温度设置、步骤时间设置、反应体积设置、加热盖温度和升温速率设置。
14. 仪器触摸屏界面允许用户通过USB、本地局域网或在线生态系统上传运行文件。
15. 仪器触摸屏界面允许用户指定完成的运行文件的储存位置，并将Cq导出到USB端口、本地局域网或在线生态系统。
16. 仪器触摸屏允许用户在运行过程中监测并收取关于运行状态的电子邮件通知。
17. 仪器触摸屏界面允许用户将试剂信息输入至运行文件中，其中包括试剂名称、条形码、类型、货号、批号及失效日期。
18. 仪器具有人脸识别功能，可自动进入个人账户。
19. 仪器的触摸屏界面可在运行过程中手动或自行设定暂停。用户可选择模块在运行暂停过程中应维持的温度。在暂停过程中，用户可打开或关闭模块抽屉以接触到样本。用户可通过触摸屏从暂停点恢复运行。
20. 仪器触摸屏界面允许用户编辑样本和靶标分配。
21. 仪器触摸屏界面允许用户重复之前的运行。
22. 仪器触摸屏界面允许用户进行染料校正并在仪器触摸屏上查看结果。
23. 仪器触摸屏界面允许用户运行RNaseP验证板，并自动提供结果（通过/失败）。
24. 仪器触摸屏界面允许用户备份或恢复数据和设置。
25. 仪器触摸屏界面允许用户进行自我验证检测。
26. 仪器触摸屏界面允许用户在运行结束后查看曲线的QC评价。
27. 仪器由一套软件提供支持。这些软件专为分析荧光数据而设计，适用于绝对定量、相对定量、存在/缺失检测、等位基因识别/SNP（单核苷酸多态性）检测应用。


性能
1. 该仪器可在35分钟内在标准96孔板上采用荧光5'核酸酶检测体系和快速化学试剂完成40个循环的实时荧光定量PCR反应。该仪器还可采用标准化学试剂在标准温升模式下运行。
2. 仪器包括一款可最多可实现21种滤光片颜色组合的OptiFlex系统，支持多重检测。
3. 仪器支持至少两种反应化学试剂，即使用TaqMan探针的荧光5'核酸酶检测体系以及SYBR Green DNA结合染料化学试剂。
4. 仪器经实验证实可在99.7%置信度下对5,000和10,000个模板拷贝数进行区分。
5. 仪器经实验证实可在单重检测对低至单拷贝模板进行检测。


仪器软件
1. 仪器软件可灵活定制运行程序。
2. 仪器软件允许创建通过密码锁定的安全模板，限制修改运行设置。
3. 仪器软件可提供原始荧光数据和多组分（按染料类型分类）数据，以对实验进行疑难排查。
4. 仪器软件可为连接的仪器提供运行监测。
5. 仪器软件包含了一些预先优化的运行程序，适用于标准曲线、相对标准曲线、基因表达相对定量及基于TaqMan和SYBR Green试剂的SNP分型等应用，以便可以快速开始运行。
6. 在开始运行之前，仪器软件允许用户无需进行孔板设置即可运行检测板，并在运行后对不正确的染料或靶标分配等所有孔板设置错误进行纠正。
7. 仪器软件可为曲线质量检查提供一个单一指标。
8. 仪器软件可提供定制化工具，使得用户能够应用自己的QC指标。
9. 仪器软件可将包括原始及分析后数据的所有运行结果导出至Microsoft® Excel™和RDML（实时数据标记语言，符合MIQE指南要求）
10. 仪器软件可保存所有.png和.svg格式的图片。
11. 仪器软件允许用户预先选择需要导出的数据以及导出文件的位置。
12. 仪器软件允许通过命令行实现分析后运行文件的批量导出。
13. 仪器软件具有桌面版及在线版。
14. 桌面版支持Windows和MAC操作系统。
15. 在线版支持Chrome、Internet Explorer、Firefox和Safari浏览器。
16. 桌面版可完成单块板的运行设置和数据分析，用于相对定量、SNP分型、标准曲线和存在缺失分析。
17. 桌面版可应用来自其他板的标准曲线指标。
18. 桌面版可提供一款基因表达实验内源性对照选择工具。
19. 桌面版包括一款基因分型优化工具，可利用实时数据帮助挑选基因分型鉴定的最佳循环数，从而帮助节省运行循环和时间。
20. 桌面版可通过在同一网络中的另外一台电脑远程进行仪器数据分析。
21. 在线版可完成单块板的运行设置并能与生态系统内的应用程序相连，以实现相对定量、SNP分型、标准曲线、高分辨率熔解曲线以及存在缺失分析等单板及多板分析。





仪器生态系统
1. 仪器是由一套qPCR应用所组成的桌面生态系统的一部分。仪器数据可基于相对定量、SNP分型、标准曲线、高分辨率熔解蛋白熔解及存在缺失分析等应用分组。
2. 仪器是由一套qPCR分析模块所组成的在线生态系统的一部分。仪器数据可基于相对定量、SNP分型、标准曲线、高分辨率熔解曲线及存在缺失分析等应用分组。
3. 仪器可与在线生态系统选择性连接，可下载运行设置，同时仪器数据也能自动上传并与生态系统的其他授权用户共享。
4. 所连接的仪器运行可通过网页浏览器或移动设备进行实时监测，并支持在线安排时间表。
5. 在线相对定量模块允许用户同时批量分析最多500次实验。
6. 桌面和在线相对定量软件均能提供一款基因表达实验内源性对照选择工具。
7. 桌面和在线相对定量软件均包括统计分析工具，如Box-Whisker图（用于评估Cq分布）、散点图和热图（用于评估样本的相关性和质量）。在线标准曲线模块可应用来自其他板的标准曲线指标。
8. 桌面和在线基因分型软件均包含一款基因分型优化工具，可利用实时数据帮助挑选基因分型鉴定的最佳循环数，从而帮助节省运行循环和时间。
9. 桌面和在线HRM软件均允许用户选定簇/变异数量，保存自定义对照和分析设置。

设计
1. 可选择提供应用程序编程接口（API），以针对仪器操作、数据分析和数据传输开发编程程序。
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